有害气体检测仪（过氧化氢）

产品类型‌：固定式过氧化氢气体检测仪（用于供应室环境浓度检测），要求一带一。

  1、 ‌测量范围‌：覆盖0.1%至100%过氧化氢浓度，满足低浓度预警与高浓度安全监测需求 。

2、 ‌精度‌：误差不超过±5%，确保临床数据可靠性 。

  3、‌响应时间‌：≤10秒，适用于实时环境监控场景 。 

4、‌显示功能‌：配备数字液晶屏，支持实时浓度显示及历史数据回溯 。 

5、 ‌校准机制‌：支持自动或手动校准，附带校准证书及操作指南 。

  6、‌数据存储‌：至少存储1000组检测记录，支持USB或RS485接口导出 。

  7、‌报警功能‌：内置声光报警系统，阈值可调以适应不同安全标准 。 

8、‌环境适应性‌：工作温度范围-10°C至50°C，湿度耐受性符合医院常规环境 。
医用绝缘检测仪技术要求

1.电压调节：无档式电压调节,0～5000 V可调输出,满足带电器械峰值电压条件下检测。

2.电压精度：输出电压精度：±1%。

3.检测方式：手持或座台式检测，检测不同规格器械。

4.LCD屏幕：≥3.5寸LCD触摸显示屏，12点视角，方便操作者观看。

5.报警方式：声、光、影三种报警方式，漏电检测提示闪烁，检测完成后自动中文语音播报检测结果，音量可调。

6.电池：≥10000 mAh大容量电池，待机时间：≥90天。

8.输出电流：放电电流：<0.1mA（检测笔末端）。

9.放电保护：高压放电连续2秒钟，自动停止高压输出。

10.导通电阻：导通电阻范围：0-10000；导通电阻精度：±2%，具备导通性检测功能。

11.充电时间：时间4-6小时，过充保护，持续工作时间≧48小时。

12.连接端：多规格，可连接不同直径的器械接电端口。

13.操作设置：预先设置6个以上常用测量电压模式，满足常规器械检测需要。

14.多功能接口：配备特有的针式探头和方便特殊器械的检测的多种规格探头。

15.计数：漏电次数计数(可打印出次数和时长)。

16.提供关键性参数（输出电压、放电电流等）具有国内权威检测机构出具的《检测报告》。   

           手持式ATP荧光检测仪  

 功能及参数需求：
      （1）清晰液晶显示器：≧4.5寸；
（2）检测精度：1×10-16mol ATP；
（3）检测范围：0-9999 RLUs；
（4）检测时间：约10秒；
（5）检测误差：≦±5%或5 RLUs；
（6）具有设备的第三方检测报告；
（7）自动判断合格；
（8）自动统计合格率；
（9）检测舱可拆卸、清洗；
（10）针对设置和非常规检测，可选择关闭存储装置；
（11）配有接口，可将结果上传至PC；
（12）配套耗材：列出配套耗材清单；
（13）配置：列出相关配件清单。
